## readme
Trailer - IFUSP - 2016/2017 - Experimento em Diadema, UNIFESP, Eldorado
Numero de serie e modelo dos equipamentos:
NO2 CAPS serial 114001
O3 Thermo 49i serial 0830332761
SO2 Thermo 43iTLE serial 1333859828 (unifesp)
MAAP 5012 serial ?
Neph Aurora 3000 serial 110191 (ligado em serie com o maap)
SMPS TSI 3082 serial 3082001629001, DMA3081A1631004, CPC3772163203 (com orifício crítico)
CPC TSI 3772 serial ?
ACSM FAPESP-FAPERJ (140-146)
CO-CO2-H2O-ethanol Iag Innova 1412i serial 712-073
OPC TSI3330 serial 163604
Linhas de inlet:
Cabeca PM2.5 com secador da Magee: SMPS, CPC e ACSM - Esta cabeca mudou para PM10 em 18jan2017 para instalar o OPC-TSI. OPC instalado em 30jan2017.
Cabeca PM2.5 com secador da Magee: MAAP e Neph, fluxo de 1m3/h. Em 21/fev/2017 foi colocada uma derivação após o secador para instalar o Neph-AirPhoton. O fluxo total foi mantido em 1 m3/h.
Uma linha de Teflon para os monitores de gases O3, SO2, NO2.
Uma linha de Teflon para o PTRMS.
Uma linha de Teflon 3mm para o CO-IAG (Innova 1412i).
Filtros:
Cabeca PM10 com AFG e policarbonato (até 22/dez/2016) e cabeça PM2.5 com Teflon (após 22/dez/2016)
Cabeca PM2.5 com Quartzo

## todos
Flags for all instruments (attention: not all periods of local contamination were excluded, only the most significant)
start(utc) | [5 empty] | end(utc)
y | m | d | h | m | s | y | m | d | h | m | s | exclude(0)/correct(1) | description
2016 | 12 | 3 | 13 | 46 | 0 | 2016 | 12 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0 | cpc concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel)
2016 | 12 | 3 | 21 | 8 | 0 | 2016 | 12 | 3 | 21 | 10 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 3 | 21 | 53 | 0 | 2016 | 12 | 3 | 22 | 45 | 0 | 0 | cpc concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel)
2016 | 12 | 6 | 7 | 20 | 0 | 2016 | 12 | 6 | 7 | 30 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 7 | 8 | 46 | 0 | 2016 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2016 | 12 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 7 | 11 | 28 | 0 | 2016 | 12 | 7 | 11 | 32 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 7 | 12 | 35 | 0 | 2016 | 12 | 7 | 12 | 38 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 8 | 22 | 44 | 0 | 2016 | 12 | 8 | 22 | 48 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2016 | 12 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 10 | 20 | 5 | 0 | 2016 | 12 | 10 | 21 | 40 | 0 | 0 | cpc concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel) | No breaks não aguentaram. Horário de reenergização conferido com SO2.
2016 | 12 | 13 | 12 | 7 | 0 | 2016 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | local contamination (corte de grama); cpc
2016 | 12 | 14 | 9 | 38 | 0 | 2016 | 12 | 14 | 13 | 26 | 0 | 0 | local contamination (corte de grama); cpc
2016 | 12 | 14 | 17 | 43 | 0 | 2016 | 12 | 14 | 17 | 46 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 14 | 23 | 50 | 0 | 2016 | 12 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | local contamination; so2 (does not show on cpc)
2016 | 12 | 15 | 17 | 35 | 0 | 2016 | 12 | 15 | 20 | 51 | 0 | 0 | local contamination (suspeita, cheiro de churrasco); cpc
2016 | 12 | 16 | 9 | 47 | 0 | 2016 | 12 | 16 | 12 | 49 | 0 | 0 | local contamination (corte de grama); cpc
2016 | 12 | 16 | 15 | 30 | 0 | 2016 | 12 | 16 | 15 | 54 | 0 | 0 | local contamination (corte de grama); cpc
2016 | 12 | 17 | 0 | 24 | 0 | 2016 | 12 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 18 | 7 | 15 | 0 | 2016 | 12 | 18 | 7 | 45 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2016 | 12 | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 18 | 13 | 48 | 0 | 2016 | 12 | 18 | 14 | 45 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 18 | 18 | 51 | 0 | 2016 | 12 | 18 | 19 | 9 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 19 | 9 | 50 | 0 | 2016 | 12 | 19 | 9 | 53 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 19 | 13 | 19 | 0 | 2016 | 12 | 19 | 13 | 22 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 19 | 15 | 34 | 0 | 2016 | 12 | 19 | 15 | 46 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc, no2
2016 | 12 | 19 | 22 | 16 | 0 | 2016 | 12 | 19 | 22 | 19 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 20 | 8 | 53 | 0 | 2016 | 12 | 20 | 8 | 58 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 20 | 11 | 20 | 0 | 2016 | 12 | 20 | 11 | 35 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 20 | 18 | 44 | 0 | 2016 | 12 | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 | smps concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel) | No breaks não aguentaram. Horário de reenergização conferido com SO2.
2016 | 12 | 24 | 15 | 50 | 0 | 2016 | 12 | 24 | 16 | 40 | 0 | 0 | smps concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel) | No break dos gases aguentou. Não sei se o no break dos aerossóis segurou.
2016 | 12 | 24 | 20 | 46 | 0 | 2016 | 12 | 24 | 20 | 56 | 0 | 0 | local contamination; cpc
2016 | 12 | 25 | 21 | 56 | 0 | 2016 | 12 | 25 | 22 | 11 | 0 | 0 | local contamination; cpc, so2
2016 | 12 | 28 | 14 | 24 | 0 | 2016 | 12 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2016 | 12 | 31 | 17 | 54 | 0 | 2016 | 12 | 31 | 22 | 20 | 0 | 0 | cpc concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel)
2017 | 1 | 2 | 18 | 22 | 0 | 2017 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | cpc concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel)
2017 | 1 | 2 | 18 | 21 | 0 | 2017 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | smps concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel) | No breaks não aguentaram. Horário de reenergização conferido com SO2.
2017 | 1 | 6 | 15 | 55 | 0 | 2017 | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | smps concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel)
2017 | 1 | 7 | 16 | 24 | 0 | 2017 | 1 | 7 | 16 | 30 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 9 | 21 | 45 | 0 | 2017 | 1 | 9 | 22 | 20 | 0 | 0 | local contamination (unknown); so2
2017 | 1 | 11 | 17 | 50 | 0 | 2017 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 1 | 11 | 18 | 22 | 0 | 2017 | 1 | 11 | 18 | 28 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 1 | 11 | 18 | 32 | 0 | 2017 | 1 | 11 | 18 | 34 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 1 | 11 | 18 | 45 | 0 | 2017 | 1 | 11 | 18 | 55 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 1 | 11 | 22 | 21 | 0 | 2017 | 1 | 11 | 22 | 26 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 2017 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 12 | 11 | 56 | 0 | 2017 | 1 | 12 | 11 | 59 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 13 | 18 | 19 | 0 | 2017 | 1 | 13 | 18 | 24 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 15 | 9 | 32 | 0 | 2017 | 1 | 15 | 9 | 37 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 17 | 16 | 22 | 0 | 2017 | 1 | 17 | 16 | 53 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2, so2
2017 | 1 | 17 | 20 | 52 | 0 | 2017 | 1 | 17 | 22 | 32 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc, so2
2017 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2017 | 1 | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | local contamination (chegada do ptrms); cpc, no2
2017 | 1 | 19 | 10 | 22 | 0 | 2017 | 1 | 19 | 10 | 25 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 19 | 19 | 27 | 0 | 2017 | 1 | 19 | 19 | 45 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 20 | 2 | 55 | 0 | 2017 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 1 | 20 | 12 | 26 | 0 | 2017 | 1 | 20 | 12 | 50 | 0 | 0 | cpc concentração zero (rápida queda de energia + contaminação local desconhecida)
2017 | 1 | 20 | 14 | 58 | 0 | 2017 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 20 | 15 | 10 | 0 | 2017 | 1 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 20 | 17 | 23 | 0 | 2017 | 1 | 20 | 17 | 36 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 22 | 17 | 10 | 0 | 2017 | 1 | 22 | 17 | 15 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 23 | 9 | 52 | 0 | 2017 | 1 | 23 | 9 | 54 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 23 | 11 | 21 | 0 | 2017 | 1 | 23 | 11 | 30 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 23 | 12 | 3 | 0 | 2017 | 1 | 23 | 12 | 9 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 23 | 13 | 38 | 0 | 2017 | 1 | 23 | 13 | 42 | 0 | 0 | local contamination (entrega); cpc
2017 | 1 | 24 | 12 | 43 | 0 | 2017 | 1 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 25 | 23 | 48 | 0 | 2017 | 1 | 25 | 23 | 54 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 26 | 9 | 4 | 0 | 2017 | 1 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 26 | 12 | 36 | 0 | 2017 | 1 | 26 | 12 | 44 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 26 | 22 | 22 | 0 | 2017 | 1 | 26 | 22 | 30 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 27 | 0 | 35 | 0 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 43 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 27 | 8 | 8 | 0 | 2017 | 1 | 27 | 8 | 14 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 27 | 9 | 58 | 0 | 2017 | 1 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 27 | 18 | 40 | 0 | 2017 | 1 | 27 | 18 | 45 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 30 | 15 | 27 | 0 | 2017 | 1 | 30 | 15 | 42 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 1 | 31 | 10 | 10 | 0 | 2017 | 1 | 31 | 17 | 10 | 0 | 0 | local contamination (cutting grass); cpc
2017 | 2 | 1 | 15 | 50 | 0 | 2017 | 2 | 1 | 16 | 50 | 0 | 0 | intruments restarting after moving the trailer
2017 | 2 | 2 | 9 | 27 | 0 | 2017 | 2 | 2 | 9 | 30 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 5 | 16 | 35 | 0 | 2017 | 2 | 5 | 16 | 37 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 7 | 13 | 48 | 0 | 2017 | 2 | 7 | 16 | 35 | 0 | 0 | smps concentração zero (falta de energia; contaminação local por gerador a diesel)
2017 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2017 | 2 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 8 | 12 | 42 | 0 | 2017 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 9 | 14 | 30 | 0 | 2017 | 2 | 9 | 14 | 33 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 9 | 15 | 17 | 0 | 2017 | 2 | 9 | 15 | 20 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 10 | 12 | 40 | 0 | 2017 | 2 | 10 | 12 | 45 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2017 | 2 | 13 | 21 | 30 | 0 | 0 | falha ar condicionado, >50oC dentro do trailer (erros no smps, cpc, o3, so2)
2017 | 2 | 14 | 10 | 20 | 0 | 2017 | 2 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 14 | 11 | 40 | 0 | 2017 | 2 | 14 | 11 | 51 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 14 | 13 | 16 | 0 | 2017 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | falha ar condicionado, >50oC dentro do trailer (erros no smps, cpc, o3, so2)
2017 | 2 | 15 | 14 | 35 | 0 | 2017 | 2 | 15 | 14 | 37 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2017 | 2 | 16 | 8 | 20 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2017 | 2 | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | local contamination (big truck delivery); observação local e dados do no2
2017 | 2 | 18 | 17 | 25 | 0 | 2017 | 2 | 18 | 17 | 45 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2 (does not show on cpc)
2017 | 2 | 19 | 13 | 44 | 0 | 2017 | 2 | 19 | 13 | 48 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 20 | 13 | 4 | 0 | 2017 | 2 | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 20 | 13 | 24 | 0 | 2017 | 2 | 20 | 13 | 46 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 20 | 13 | 53 | 0 | 2017 | 2 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 20 | 17 | 19 | 0 | 2017 | 2 | 20 | 17 | 24 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 20 | 21 | 28 | 0 | 2017 | 2 | 20 | 21 | 35 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 21 | 13 | 43 | 0 | 2017 | 2 | 21 | 13 | 47 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 21 | 14 | 15 | 0 | 2017 | 2 | 21 | 14 | 19 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 22 | 3 | 24 | 0 | 2017 | 2 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 23 | 12 | 23 | 0 | 2017 | 2 | 23 | 14 | 8 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 2 | 23 | 15 | 55 | 0 | 2017 | 2 | 23 | 17 | 14 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc, no2
2017 | 2 | 23 | 19 | 27 | 0 | 2017 | 2 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); so2
2017 | 2 | 23 | 20 | 12 | 0 | 2017 | 2 | 23 | 20 | 17 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 2 | 28 | 15 | 15 | 0 | 2017 | 2 | 28 | 15 | 30 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 2 | 28 | 17 | 35 | 0 | 2017 | 2 | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 3 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2017 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 3 | 2 | 17 | 12 | 0 | 2017 | 3 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 3 | 3 | 8 | 32 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 3 | 3 | 10 | 36 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 10 | 38 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 3 | 3 | 11 | 49 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 11 | 57 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 3 | 3 | 21 | 10 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 21 | 23 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 3 | 3 | 22 | 19 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 3 | 4 | 20 | 43 | 0 | 2017 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); so2
2017 | 3 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2017 | 3 | 6 | 12 | 40 | 0 | 0 | local contamination (police vehicles); cpc, no2
2017 | 3 | 7 | 17 | 6 | 0 | 2017 | 3 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | local contamination (police vehicles); cpc, no2
2017 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2017 | 3 | 10 | 19 | 36 | 0 | 0 | local contamination (bulldozer); cpc, no2
2017 | 3 | 11 | 7 | 15 | 0 | 2017 | 3 | 11 | 7 | 36 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2 (does not show on cpc)
2017 | 3 | 11 | 8 | 35 | 0 | 2017 | 3 | 11 | 8 | 53 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2, cpc
2017 | 3 | 11 | 10 | 46 | 0 | 2017 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2017 | 3 | 11 | 12 | 53 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2, cpc
2017 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 2017 | 3 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | local contamination (unknown); cpc
2017 | 3 | 13 | 8 | 43 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 8 | 45 | 0 | 0 | local contamination (truck delivery); cpc
2017 | 3 | 13 | 11 | 30 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 14 | 42 | 0 | 0 | local contamination (cutting grass); cpc
2017 | 3 | 13 | 16 | 34 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | local contamination (cutting grass); cpc
2017 | 3 | 13 | 19 | 30 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 21 | 30 | 0 | 0 | local contamination (cutting grass); cpc
2017 | 3 | 14 | 11 | 12 | 0 | 2017 | 3 | 14 | 13 | 30 | 0 | 0 | local contamination (cutting grass); cpc
2017 | 3 | 14 | 17 | 53 | 0 | 2017 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 3 | 14 | 19 | 55 | 0 | 2017 | 3 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 3 | 15 | 12 | 36 | 0 | 2017 | 3 | 15 | 12 | 50 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2
2017 | 3 | 15 | 13 | 35 | 0 | 2017 | 3 | 15 | 13 | 43 | 0 | 0 | local contamination (unknown); no2

## o3
Flags for o3
start(utc) | [5 empty] | end(utc)
y | m | d | h | m | s | y | m | d | h | m | s | exclude(0)/correct(1) | ax | b | description
2016 | 11 | 25 | 16 | 23 | 0 | 2016 | 11 | 25 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.2; span 1.125; sampling zero air -0.1+/-0.5; new bkg -0.7)
2016 | 11 | 26 | 18 | 10 | 0 | 2016 | 11 | 26 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.7; sampling zero air 0.3+/-0.5; new bkg -0.3)
2016 | 11 | 28 | 20 | 10 | 0 | 2016 | 11 | 28 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.3; sampling zero air -0.5+/-0.5; new bkg -1.1)
2016 | 11 | 29 | 20 | 49 | 0 | 2016 | 11 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-1.1; sampling zero air -0.5+/-0.5; new bkg -0.7)
2016 | 11 | 30 | 16 | 13 | 0 | 2016 | 11 | 30 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.7; sampling zero air -0.5+/-0.4; new bkg -0.8)
2016 | 12 | 1 | 14 | 53 | 0 | 2016 | 12 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.8; sampling zero air 0.3+/-0.2; new bkg -0.5); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2016 | 12 | 2 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.5; sampling zero air 0+/-0.5; new bkg -0.5)
2016 | 12 | 5 | 20 | 24 | 0 | 2016 | 12 | 5 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.5; sampling zero air 0+/-0.3; new bkg -0.4); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 7 | 18 | 15 | 0 | 2016 | 12 | 7 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.4; sampling zero air 0+/-0.3; new bkg -0.5)
2016 | 12 | 8 | 18 | 8 | 0 | 2016 | 12 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2016 | 12 | 9 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.4; sampling zero air -0.1+/-0.2; new bkg -0.6)
2016 | 12 | 13 | 21 | 56 | 0 | 2016 | 12 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.7; sampling zero air -0.2+/-0.2; new bkg -0.9)
2016 | 12 | 16 | 16 | 46 | 0 | 2016 | 12 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.9; sampling zero air 0.2+/-0.4; new bkg -0.8); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 19 | 12 | 32 | 0 | 2016 | 12 | 19 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.8; sampling zero air 0.5+/-0.5; new bkg -0.5)
2016 | 12 | 24 | 17 | 9 | 0 | 2016 | 12 | 24 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.5; sampling zero air 0.2+/-0.2; new bkg -0.3)
2016 | 12 | 29 | 17 | 6 | 0 | 2016 | 12 | 29 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero, sem ajuste do background
2017 | 1 | 10 | 13 | 11 | 0 | 2017 | 1 | 10 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.3; sampling zero air 0.0+/-0.2; new bkg -0.2)
2017 | 1 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2017 | 1 | 12 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.2; sampling zero air -0.5+/-0.3; new bkg -0.5)
2017 | 1 | 16 | 18 | 29 | 0 | 2017 | 1 | 16 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.5; sampling zero air -0.5+/-0.3; new bkg -0.9)
2017 | 1 | 18 | 18 | 55 | 0 | 2017 | 1 | 18 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro do inlet
2017 | 1 | 25 | 13 | 33 | 0 | 2017 | 1 | 25 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.9; sampling zero air 0.3+/-0.3; new bkg -0.5); troca do filtro
2017 | 1 | 30 | 12 | 24 | 0 | 2017 | 1 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.9; sampling zero air 0.4+/-0.4; new bkg -0.1); troca do filtro
2017 | 2 | 3 | 16 | 44 | 0 | 2017 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg-0.1; sampling zero air 0.2+/-0.5; new bkg 0.0)
2017 | 2 | 7 | 16 | 25 | 0 | 2017 | 2 | 7 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | instrumentos reinicializando após queda de energia
2017 | 2 | 9 | 16 | 24 | 0 | 2017 | 2 | 9 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg0.0; sampling zero air -0.5+/-0.5; new bkg -0.5);troca do filtro
2017 | 2 | 15 | 19 | 22 | 0 | 2017 | 2 | 15 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg -0.5; sampling zero air 0.5+/-0.5; new bkg 0.1);troca do filtro
2017 | 2 | 23 | 18 | 54 | 0 | 2017 | 2 | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 0.1; sampling zero air 0.4+/-0.4; new bkg 0.5);troca do filtro
2017 | 3 | 1 | 20 | 43 | 0 | 2017 | 3 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 0.5; sampling zero air -0.5+/-0.5; new bkg 0.2);troca do filtro
2017 | 3 | 12 | 15 | 15 | 0 | 2017 | 3 | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro
2017 | 3 | 13 | 12 | 32 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero interrompido por corte de grama (o zero ficou instável e optei por não mudar os valores de bkg)
2017 | 3 | 13 | 19 | 47 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 0.2; sampling zero air 0.4+/-0.4; new bkg 0.6)

## so2
Flags for so2
start(utc) | [5 empty] | end(utc)
y | m | d | h | m | s | y | m | d | h | m | s | exclude(0)/correct(1) | ax | b | description
2016 | 11 | 25 | 16 | 23 | 0 | 2016 | 11 | 25 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.38; span 1.055; sampling zero air 0.02+/-0.02; new bkg 2.40)
2016 | 11 | 26 | 18 | 10 | 0 | 2016 | 11 | 26 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.41; sampling zero air -0.12+/-0.01; new bkg 2.29)
2016 | 11 | 28 | 20 | 10 | 0 | 2016 | 11 | 28 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.28; sampling zero air 0.03+/-0.01; new bkg 2.32)
2016 | 11 | 29 | 20 | 49 | 0 | 2016 | 11 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.32; sampling zero air 0.05+/-0.02; new bkg 2.32)
2016 | 11 | 30 | 16 | 13 | 0 | 2016 | 11 | 30 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.30; sampling zero air 0.02+/-0.02; new bkg 2.35)
2016 | 12 | 1 | 14 | 53 | 0 | 2016 | 12 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.31; sampling zero air 0.01+/-0.02; new bkg 2.35); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2016 | 12 | 2 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.30; sampling zero air -0.04+/-0.02; new bkg 2.27)
2016 | 12 | 5 | 20 | 24 | 0 | 2016 | 12 | 5 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.28; sampling zero air 0+/-0.02; new bkg 2.28); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 7 | 18 | 15 | 0 | 2016 | 12 | 7 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.27; sampling zero air 0.07+/-0.01; new bkg 2.36)
2016 | 12 | 8 | 18 | 8 | 0 | 2016 | 12 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2016 | 12 | 9 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.36; sampling zero air -0.03+/-0.02; new bkg 2.33)
2016 | 12 | 13 | 21 | 56 | 0 | 2016 | 12 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.32; sampling zero air 0.05+/-0.02; new bkg 2.34)
2016 | 12 | 16 | 16 | 46 | 0 | 2016 | 12 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.32; sampling zero air 0.01+/-0.02; new bkg 2.33); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 19 | 12 | 32 | 0 | 2016 | 12 | 19 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.34; sampling zero air 0.00+/-0.03; new bkg 2.32)
2016 | 12 | 24 | 17 | 9 | 0 | 2016 | 12 | 24 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.28; sampling zero air 0.06+/-0.01; new bkg 2.24)
2016 | 12 | 29 | 17 | 6 | 0 | 2016 | 12 | 29 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero, sem ajuste do background
2017 | 1 | 10 | 13 | 11 | 0 | 2017 | 1 | 10 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.26; sampling zero air 0.04+/-0.02; new bkg 2.30)
2017 | 1 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2017 | 1 | 12 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.29; sampling zero air 0.01+/-0.01; new bkg 2.32)
2017 | 1 | 16 | 18 | 29 | 0 | 2017 | 1 | 16 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.30; sampling zero air 0.04+/-0.01; new bkg 2.35)
2017 | 1 | 18 | 18 | 55 | 0 | 2017 | 1 | 18 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro do inlet
2017 | 1 | 25 | 13 | 33 | 0 | 2017 | 1 | 25 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.32; sampling zero air -0.05+/-0.01; new bkg 2.29); troca do filtro
2017 | 1 | 30 | 12 | 24 | 0 | 2017 | 1 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg2.23; sampling zero air 0.20+/-0.01; new bkg 2.37); troca do filtro
2017 | 2 | 3 | 16 | 44 | 0 | 2017 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg2.43; sampling zero air -0.10+/-0.03; new bkg 2.32)
2017 | 2 | 7 | 16 | 25 | 0 | 2017 | 2 | 7 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | instrumentos reinicializando após queda de energia
2017 | 2 | 9 | 16 | 24 | 0 | 2017 | 2 | 9 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg2.28; sampling zero air -0.04+/-0.01; new bkg 2.31);troca do filtro
2017 | 2 | 15 | 19 | 22 | 0 | 2017 | 2 | 15 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg2.28; sampling zero air 0.07+/-0.01; new bkg 2.28);troca do filtro
2017 | 2 | 23 | 18 | 54 | 0 | 2017 | 2 | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg2.34; sampling zero air 0.02+/-0.02; new bkg 2.38);troca do filtro
2017 | 3 | 1 | 20 | 43 | 0 | 2017 | 3 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg2.38; sampling zero air -0.05+/-0.01; new bkg 2.40);troca do filtro
2017 | 3 | 12 | 15 | 15 | 0 | 2017 | 3 | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro
2017 | 3 | 13 | 12 | 32 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero interrompido por corte de grama (o zero ficou instável e optei por não mudar os valores de bkg)
2017 | 3 | 13 | 19 | 47 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (old bkg 2.33; sampling zero air 0.07+/-0.02; new bkg 2.40)
2016 | 11 | 29 | 15 | 55 | 0 | 2016 | 11 | 29 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | instrumento reinicializando
2017 | 1 | 18 | 14 | 32 | 0 | 2017 | 1 | 18 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | instrumento reinicializando
2017 | 2 | 21 | 18 | 2 | 0 | 2017 | 2 | 21 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | instrumento reinicializando

## no2
Flags for no2
start(utc) | [5 empty] | end(utc)
y | m | d | h | m | s | y | m | d | h | m | s | exclude(0)/correct(1) | ax | b | description
2016 | 11 | 25 | 16 | 23 | 0 | 2016 | 11 | 25 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 5.7+/-0.2)
2016 | 11 | 26 | 18 | 10 | 0 | 2016 | 11 | 26 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.5+/-0.5)
2016 | 11 | 28 | 20 | 10 | 0 | 2016 | 11 | 28 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -2+/-0.1)
2016 | 11 | 29 | 20 | 49 | 0 | 2016 | 11 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.8+/-0.2)
2016 | 11 | 30 | 16 | 13 | 0 | 2016 | 11 | 30 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.5+/-0.5)
2016 | 12 | 1 | 14 | 53 | 0 | 2016 | 12 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0.2+/-0.2); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2016 | 12 | 2 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero
2016 | 12 | 5 | 20 | 24 | 0 | 2016 | 12 | 5 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -1+/-0.2); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 7 | 18 | 15 | 0 | 2016 | 12 | 7 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0.5+/-0.2)
2016 | 12 | 8 | 18 | 8 | 0 | 2016 | 12 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 9 | 20 | 6 | 0 | 2016 | 12 | 9 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.5)
2016 | 12 | 13 | 21 | 56 | 0 | 2016 | 12 | 13 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0+/-0.5)
2016 | 12 | 16 | 16 | 46 | 0 | 2016 | 12 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -1.0+/-0.2); troca do filtro do inlet
2016 | 12 | 19 | 12 | 32 | 0 | 2016 | 12 | 19 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0.2+/-0.1)
2016 | 12 | 24 | 17 | 9 | 0 | 2016 | 12 | 24 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0.5+/-0.2)
2016 | 12 | 29 | 17 | 6 | 0 | 2016 | 12 | 29 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero
2017 | 1 | 10 | 13 | 11 | 0 | 2017 | 1 | 10 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -1.0+/-0.2)
2017 | 1 | 12 | 14 | 26 | 0 | 2017 | 1 | 12 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.2+/-0.2)
2017 | 1 | 16 | 18 | 29 | 0 | 2017 | 1 | 16 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0.5+/-0.5)
2017 | 1 | 18 | 18 | 55 | 0 | 2017 | 1 | 18 | 18 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro do inlet
2017 | 1 | 25 | 13 | 33 | 0 | 2017 | 1 | 25 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.5+/-0.5); troca do filtro
2017 | 1 | 30 | 12 | 24 | 0 | 2017 | 1 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 1.2+/-0.2); troca do filtro
2017 | 2 | 3 | 16 | 44 | 0 | 2017 | 2 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.5+/-0.2)
2017 | 2 | 7 | 16 | 25 | 0 | 2017 | 2 | 7 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | instrumentos reinicializando após queda de energia
2017 | 2 | 9 | 16 | 24 | 0 | 2017 | 2 | 9 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.3+/-0.2);troca do filtro
2017 | 2 | 15 | 19 | 22 | 0 | 2017 | 2 | 15 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -1.1+/-0.2);troca do filtro
2017 | 2 | 23 | 18 | 54 | 0 | 2017 | 2 | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0.2+/-0.2);troca do filtro
2017 | 3 | 1 | 20 | 43 | 0 | 2017 | 3 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air -0.3+/-0.2);troca do filtro
2017 | 3 | 12 | 15 | 15 | 0 | 2017 | 3 | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | troca do filtro
2017 | 3 | 13 | 12 | 32 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 1.0+/-0.2)
2017 | 3 | 13 | 19 | 47 | 0 | 2017 | 3 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | zero (sampling zero air 0.2+/-0.1)

## cpc
Flags for cpc
start(utc) | [5 empty] | end(utc)
y | m | d | h | m | s | y | m | d | h | m | s | exclude(0)/correct(1) | description
2016 | 11 | 28 | 20 | 0 | 0 | 2016 | 11 | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | início das medidas; concentração zero
2016 | 12 | 20 | 12 | 40 | 0 | 2016 | 12 | 20 | 21 | 17 | 30 | 0 | cpc utilizado na calibração do acsm
2017 | 1 | 11 | 13 | 21 | 0 | 2017 | 1 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | cpc utilizado na calibração do acsm
2017 | 1 | 26 | 13 | 33 | 0 | 2017 | 1 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | cpc utilizado na calibração do acsm
2017 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2017 | 2 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | instrumento estabilizando após mudança do trailer
2017 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2017 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | cpc não está funcionando (contando zero)
2017 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2017 | 2 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | cpc está voltando a funcionar. Era um problema de inclinação por causa do (falta de) nivelamento do trailer.
2017 | 2 | 15 | 18 | 44 | 0 | 2017 | 2 | 15 | 18 | 45 | 0 | 0 | inlet foi rapidamente aberto para teste com smps
2017 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2017 | 3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | inlet foi rapidamente aberto para teste com smps
2017 | 3 | 14 | 15 | 5 | 0 | 2017 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | garrafa de butanol desconectada (fim do experimento)

## neph_maap
Flags for neph and maap
start(utc) | [5 empty] | end(utc)
y | m | d | h | m | s | y | m | d | h | m | s | exclude(0)/correct(1) | description
2017 | 2 | 21 | 17 | 55 | 0 | 2017 | 2 | 21 | 19 | 32 | 0 | 0 | inlet aberto para instalação do neph air photon
2017 | 2 | 22 | 17 | 34 | 0 | 2017 | 2 | 22 | 21 | 27 | 0 | 0 | inlet aberto para instalação do neph air photon

## pendencias
Warnings e pendências (verificar efeitos nos dados, e eventualmente colocar um flag para remover os períodos):
07dez2016 - 0:00GMT - pico em scat450 (1100Mm-1) com duração de 2h. Pressão, temp, RH no neph ok. No cpc, no2 e maap aparece um aumento bem mais suave com duração de ~6h. Não aparece no so2.
13fev2017 - 10:50GMT - Aerosol flow do smps subiu de 1.4 par 1.6 (impactador sujo). Verificar qualidade dos dados. O instrumento não acusa erro.
O3: