## Slide 1: Análise de Carbono

## Slide 2
Tipos de aerossol carbonáceo (Petzold et al., 2013)
• Carbonate Carbon (CC) é parte do carbono inorgânico.
• Total Carbon (TC) é a soma do OC, EC e CC. Medido por método termal e óptico termal.
• Elemental Carbon (EC): (BCequivalente , Carbono grafítico) medido com método termal ou óptico termal.
• Brown Carbon (BrC, Cmarrom ): é parte do carbono orgânico e absorve luz no intervalo completo do espectro solar, principalmente na faixa do azul. Medido por método óptico.
• Organic Carbon (OC): Carbono presente nos compostos orgânicos. A massa orgânica (OM) inclue H+O+elementos. Medido por método termal ou óptico termal, porque pode ser diferenciado do BC e EC devido a sua resistência às pequenas temperaturas.
Black Carbon (BC): Combustão incompleta. Absorvedor de luz e medido por instrumentos com medidas ópticas por atenuação de luz. (Bond et al., 2013)
• Soot: formação de partículas carbonáceas em processos de combustão de combustível fóssil.
Notes: O termo BC é usado para descrever qualitativamente as substâncias que são forte absorvedoras de luz no visível, com seção transversal de absorção de massa acima de 5m2g-1 em 550nm para partículas produzidas recentemente. É refratário, insolúvel em água e solventes orgânicos e é encontrado sob a forma de pequenos aglomerados.
BC equivalente deveria ser usado ao inves de BC para dados derivados a partir de métodos de absorção óptica, pois o EBC é a concentração em massa obtida pela conversao do coeficiente de absorção de luz em concentração em massa. Sempre que reportar o EBC identificar o (MAC) seção transversal de absorção de massa.
EC é qualquer substancia formada somente por carbono, o qual não se ligou a nenhum outro elemento, é medido por método óptico termal e se refere a concentração em massa do carbono no material particulado.
E Soot é um termo qualitativo que se refere a particulas carbonáceas formadas por combustão incompleta, mas quando queremos nos referir a mecanismos de fontes de combustao incompleta de combustivel fóssil.
Brown carbon é parte do carbono organico, medido por método óptico.
Carbono orgânico, por método óptico termal e se diferencia do BC e EC por ser menos refratário.
TC é a soma de EC, OC e CC e tem uma precisão menor que 10%.
Ainda tem um termo BC refratário, que deve ser usado para resultados a partir de métodos de incandescencia. SP2.

## Slide 3
Técnicas de medida de OC, EC e BC.
integrating plate method (Lin et al. 1973)
integrating sphere method (Hitzenberger et al.1996)
aethalometer (Hansen et al. 1984)
multiangle absorption photometer (MAAP) (Petzold and Schönlinner 2004)
coefficient of haze (COH) (Hemeon et al. 1953)
modified Cachier method (Cachier et al. 1989)
TOT (thermal/optical transmission; Huntzicker et al. 1982; Birch and Cary 1996)
TOR (thermal/optical reflectance; Chow et al. 1993)
Óptico-termal
Óptico
Notes: Alguns exemplos de técnicas utilizadas para quantificação do carbono.

## Slide 4
Manaus
Rio Amazonas
Rebio Cuieiras
Foto: Carina Prado
Fonte: Paulo Artaxo
Porto Velho
Notes: Os sítios de medida foram Rebio Cuieiras e Porto Velho.

## Slide 5
Processo de Amostragem
Amostrador HiVol - ECOTECH
Fonte:http:\\www.ecotech.com
Especificações | 
Fluxo volumétrico | 45-96 m3/hr
Acurácia no fluxo | ± 1m3/hr
Temperatura | 0-50oC
Fração de massa | PM10
Filtro de Quartzo (SiO2) : 250 x 200mm
Adsorção de SVOC
Evaporação de SVOC
Filtros pré-queimados 800°C por 8h
Notes: O material particulado foi coletado em filtros de quartzo com área efetiva de 406cm2, para porto velho como mostrado na figura utilizando o amostrador Hi-vol. Para Manaus os filtros são de 47mm utilizando o AFG de um estágio apenas. O que acontece com esses filtros são: Artifício positivo de adsorção de compostos organicos voláteis e negativo com a evaporação desses VOC´s ocorrem nesse tipo de filtro e para evitar a presença desses artifícios na amostragem é que o filtro é pre-queimado por 800 C por 8h.

## Slide 6
Funcionamento do analisador óptico-termal, Sunset Laboratory. Fonte: NIOSH Manual of Analytical Methods.
Processo óptico – termal : controle de temperatura e atmosfera.
Método óptico termal OCEC - SUNSET
1° estágio:
OC e CC (He – 650°C)
C → CO2 (MnO2 – 850 °C)
CO2 → CH4 (Methanator – 450 °C – FID)
2° estágio:
Correção pirolítica e EC
(O2+He – 860 °C)
Notes: Analisador de carbono para medir concentrações de carbono orgânico (OC) e elementar (EC). O esquema de funcionamento, onde o CO e carbonatos são os primeiros a serem processados, com atmosfera de hélio puro e 820°C. Depois o C é oxidado a CO2 na câmara contendo MnO2 à 900°C e reduzido a CH4 no methanator à 450°C e quantificado como metano pelo FID. No segundo estágio ocorre a correcao pirolítica e medida do EC, com introduçao de uma mistrua de O2+He e 860°C e o EC é oxidado e há um aumento simultaneo da transmitancia do filtro, chegando a valores inicias. O split ocorre e todo o carbono medido antes do split é considerado OC e depois é considerado EC.

## Slide 7
 | EUSAAR_2 |  | IMPROVE |  | NIOSH | 
 | Temp. (°C) | Time (s) | Temp. (°C) | Time (s) | Temp. (°C) | Time (s)
Helium | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10
 | 200 | 120 | 140 | -1 | 310 | 80
 | 300 | 150 | 280 | -1 | 475 | 80
 | 450 | 180 | 480 | -1 | 615 | 80
 | 650 | 180 | 580 | -1 | 870 | 110
 | 1 | 30 |  |  | 550 | 45
Oxygen | 500 | 120 | 580 | -1 | 550 | 45
 | 550 | 120 | 740 | -1 | 625 | 45
 | 700 | 70 | 840 | -1 | 700 | 45
 | 850 | 80 |  |  | 775 | 45
 |  |  |  |  | 850 | 45
 |  |  |  |  | 870 | 110
CalibrationOx | 1 | 110 | 1 | 110 | 1 | 120
Offline | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
T°C max He | 650 |  | 580 |  | 870 | 
T°C max He/O2 | 850 |  | 840 |  | 870 | 
Total Time He(min) |  | 11.17 |  |  |  | 6.8
Total Time O2 (min) |  | 8.35 |  |  |  | 7.6
Total Time (min) |  | 19.52 |  |  |  | 14.4
Diferença de temperatura e tempo de medida entre os protocolos
Notes: Esses são os protocolos utilizados no equipamento.

## Slide 8
Termograma para amostra contendo poeira de solo (fonte carbonato) e emissão de diesel. Carbono orgânico (OC), carbonato (CC), pirolítico (PC) e elementar (EC). O último pico é do metano, utilizado na calibração.
Fonte: Birch and Cary 1996.

## Slide 10
Rebio Cuieiras – ZF2
Porto Velho

## Slide 12
BC
BC

## Slide 13
BC
BC

## Slide 17
MAC = 4.7 m2 g-1 em 637nm
Petzold and Schomlinner (2004) = 7.8 – 9.2 m2 g-1
Bond and Bergstrom
(2006) = 6.4 m2 g-1
Área
urbana

## Slide 18
N: 15 amostras por estação
A secção transversal de absorção de massa:
7.3 m2 g-1 na Wet season
9 m2 g-1 na Dry season